KGS AA631(다기능 가스안전계량기 제조의 시설･기술･검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

<신 설>

1.5 기준의 준용(내용없음)

1.6 경과조치

1.6.1 제조기술기준 등에 관한 경과조치

1.6.1.1 3.8.1.11 자기장 성능 항목은 승인일(2015년 8월 7일) 이전 설계단계검사에 합격한 모델을 포함하며 개정 승인일(2015년 8월 7일)로부터 1년 이후 적용한다.

ㅇ 개정된 시험항목에 대한 경과조치 기간 규정

<신 설>

3.8.1.11 자기장 성능(부록 B1 참조)

자기장에 의해 유량검지기능이 영향을 받지 않아야 한다.

ㅇ 해외선진규격 부합화를 하여 국내 다기능 가스안전계량기도 외부자기장의 영향을 받지 않토록 하기 위함.

- 일본에서는 자석센서를 이용한 마이콤 미터의 경우 외부자기장의 영향을 받지 않토록 규제하고 있음.

- 일본의 도시가스용 마이콤미터 기술 기준(JIA E 006 - 99 16항 자기장시험)

ㅇ일본의 도시가스용 마이콤미터 기술 기준 준용

- JIA E 006 - 99 16항 자기장시험

<신 설>

B1. 자기장 성능(3.8.1.11)
자기장 성능	자기장시험용 영구자석을 유량검지기능부의 리드 스위치 등과 거리가 최소로 되게 케이스의 상부에 밀착하고 리드 스위치 등이 ON 작동(접점이 닫힘)하지 않는 것을 확인한다. 또한, 3.8.3.1.1 및 3.8.3.1.2의 유량차단성능 시험을 하여 이상이 없는지 확인한다. ① 자기장에 의한 유량검지기능에 영향을 받는 것으로는 지시기능부가 리드 스위치, 자기저항(MR, Magnetoresistive) 센서 등의 것을 말한다. ② 영구자석의 표면자속밀도는 (0.3 ～ 0.4) T로서, 형상은 원통형으로 직경 8 ㎜, 높이 8 ㎜로 한다.

부록 B 다기능 가스안전계량기 시험방법